消毒供应中心3M环氧乙烷灭菌器

年度维保服务方案要求

一、被保设备详情：

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 厂家 | 设备序列号 | 数量 | 设备状态 | 维保期限 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环氧乙烷灭菌器 | 5XL | 美国3M | 721253 | 1台 | 正常 | 2年 | 待定 |

二、维保方案要求：

1.维保内容

（1）年度全保方案包含需定期更换的消耗性部件及故障维修所需要的零配件；

（2）每3个月对整机性能检查维护保养一次；

（3）每年更换一次II级维护配件包一套；

（4）每年一次的采用环氧乙烷浓度分析仪对工作环境进行现场安全监测。

2.维保明细

（1）过滤系统：拆卸原有空气过滤器，检查或更换能过滤 0.3 μ m和 0.1 μm 空气微粒的过滤器及密封圈。

（2）检查排气管路：①检查灭菌器与医院安装的排气管路之间的所有连接是否紧密。②检查排气软管是否出现老化征兆的现象从而导致排气不畅的故障。

（3）预湿系统: 检查或更换预湿电路的插头及“0” 型密封圈。

（4）检查文氏真空装置：检查空气调节器的压力是否能保持工作所需。

（5）门锁装置：①检查或更换门锁电路，清洁插头，确保开关自如，联动及互锁良好。②检查或更换密封条炉门与炉腔的密封是否良好。

（6）排气装置：①检查排气电路，清洁插头和底座。②检查或更换高效能过滤器，提高腔内空气洁净度和灭菌效果。

（7）穿刺装置：①检查穿刺电路，清洁插头和底座。②调整穿刺传感器，确保穿刺正常。③检查或更换 EO气瓶装置防护垫。

（8）水箱装置：①清除水箱中的沉淀物及杂质。②加入蒸馏水。③ 检查水位传感器。

（9）真空装置:检查真空测试阀的压力并对其进行清洗。

（10）供电系统：①测量各用电设备的供电电压是否正常。②检查和调整电路板上 5V/24V 的供电。

（11）开关及按键测试：①检查电路板上的开关是否正常。②检查控制面板上的按键是否正常。

（12）真空测试：①用专用测试工具检测“Dead-End” 压力是否在正常范围之内。②检测抽真空是否能在指定时间内完成。③低压测试，在一段时间内炉腔是否存在泄漏。④高压测试，在一段时间内炉腔是否存在泄漏

（13）视频测试：检测显示屏在水平和垂直显示方面是否正常。

（14）打印机测试及调整：①检查打印机在打印时的声音是否正常②检查打印机在打印时是否出现吃纸、送纸不均等现象。

（15）单台设备年度I级维护消耗性的主要更换部件包含以下配件和数量：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 炉腔防泄漏控制阀 | 1个 |
| 2 | EO气瓶装置防护硅胶垫片 | 1个 |
| 3 | HEPA通风过滤器 | 1个 |
| 4 | 压缩空气精密过滤器芯(0.3μm) | 1个 |
| 5 | 压缩空气精密过滤器芯(01μm) | 1个 |
| 6 | 电磁阀芯套件 | 1套 |